Treść pytań poniżej.

Pytanie nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wnoszę następujące zapytania do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: przenośny aparat USG (Znak sprawy: K-2.381 /BIP/29/2017)

Aparat USG przenośny, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, z zakresem ustawienia głębokości penetracji do 32 cm, zamiast wymaganych 36 cm?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z 1 aktywnym portem głowic obrazowych? Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o stolik jezdny wyposażony w replikator portów, umożliwiający podłączenie jednocześnie 3 głowic.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, bez technologii zmniejszenia plamek?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta, który oferuje możliwość pracy przy wyłączonym zasilaczu zewnętrznym na wbudowanym akumulatorze przez 40 minut?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z liczbą klatek w pamięci CINE wynoszącą 9 000 zamiast wymaganych 10 500?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności 250 GB?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta współpracujący z wysokiej klasy głowicą liniową o zakresie częstotliwości 6,5 – 18 MHz, zamiast wymaganych 5 – 10 MHz?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową o długości czoła głowicy 39 mm zamiast wymaganych 50 mm?

# W zamian za to Wykonawca złoży ofertę na urządzenie posiadające użyteczne funkcje takie jak:

- Wbudowana w aparat część dydaktyczna pozwalająca na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych takich jak blokada splotu ramiennego z dostępu pomiędzy mięśniami pochyłymi, podobojczykowa, nadobojczykowa a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły;

- System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami o różnych rozmiarach i długościach mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach bloku operacyjnego.

Zamawiający informuje, że niniejsze parametry nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Ponadto Zamawiający informuje, że w zakresie prowadzonego  zapytania ofertowego nie obowiązuje ustawa Pzp.

Pytanie nr 2

Dotyczy oferty cenowej na przenośny aparat USG.

Czy dopuszczają Państwo przenośny aparat USG wysokiej klasy o poniższych parametrach

Aparat USG przenośny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017.

15.4 cala monitor LCD z możliwością odchylenia, o rozdzielczości min. 1280 x 800 Waga 7.2 kg

Obrazowanie w trybie B, 2B, 4B, C, D, CW, M-mode , harmoniczne THI oraz wieloczęstotliwościowe do 10 częstotliwości.

Ilość niezależnych kanałów procesowych 86016

Zakres częstotliwości pracy 1.3-16 MHz

Zakres ustawienia głębokości penetracji 2-30 cm

Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1260 obr./sek.

Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M . 10 ustawień

Przestrzenne składanie obrazów SieClear.

Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi TCE.

Poziom dynamiki systemu 205 Db.

szarości: 256 ( 7 map do wyboru).

1 port głowic obrazowych (opcjonalnie przejściówka na 3 porty przełączane elektronicznie). Powiększenie obrazu 10x.

Możliwość pracy przy wyłączonym zasilaniu zewnętrznym na wbudowanym akumulatorze 120 minut

Ilość klatek pamięci CINE 1260.

Wbudowany system archiwizacji obrazów oraz wyjście cyfrowe USB umożliwiające archiwizację na zewnętrznym nośniku, wewnętrzny dysk twardy SSD 180 GB

Fabrycznie nowa torba służąca do bezpiecznego transportu aparatu

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w zakresie parametrów określonych 
w treści ogłoszenia, a tym samym nie wyraża zgody na modyfikację.

Kanclerz AWF

Mgr Józef Żmigrodzki